## Equ. biomed.
Maintenance et étalonnage des équipements biomédicaux
La maintenance préventive (hors calibration) est prévue une fois par semestre (janvier et juillet) et est assurée par INSA Biomedical Consulting et OMT
CLINIQUE
Emplacement | Désignation | Numéro de série | Référence | A calibrer ? (Fréquence) | Actions de maintenance à réaliser
Bloc opératoire | Respirateur | ASED-0226 | C-MD-DIV-011 | Oui (3 mois) | Test des cellules d'oxygène Calibration des capteurs de débit Vérification de la ventilation
| Aspirateur chirurgical | 3026 | C-MD-DIV-010 | Non | Nettoyage Vérification et Changement des filtres
| Défibrillateur | Minidef II | C-MD-DIV-005 | Non | Test de fonctionnalité Vérification de la batterie de secours
| Scialytique mobile | CM W520 | C-MD-DIV-006 | Non | Dépoussiérage Vérification des contacts Prévision du remplacement des ampoules
| Moniteur de surveillance | 333108-M13506110001 | C-MD-MES-003 | Non | Vérification de la PNI Vérification de la SPO2 Vérification de la ECG
| Table opératoire | 120108 | C-MD-DIV-007 | Non | Vérification mécanique
Salle de naissance | Pèse Bébé | EBSA-201 | C-MD-MES-004 | Oui (3 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
| Babytherm | 8004 | C-MD-DIV-015 | Non | Vérification du chauffage et de la fonctionnalité
| Aspirateur de mucosité | 66539 | C-MD-DIV-016 | Non | Nettoyage Vérification et Changement des filtres
Pédiatrie | Pèse Bébé électronique |  | C-MD-MES-006 | Oui (3 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
| Pèse personne | EKS | C-MD-MES-014 | Oui (6 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
| Table de consultation |  | C-MD-DIV-037 | Non | Vérification mécanique
Salle de travail | Table d'accouchement | VM | C-MD-DIV-002 | Non | Vérification mécanique
| Cardiotocographe | EDAN F2 | C-MD-MES-002 | Non | Vérification des sondes US et toco
| Pèse personne |  | C-MD-MES-016 | Oui (6 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
| Tensiomètre OMRON | HEM-7131-Z | C-MD-MES-015 | Oui (6 mois) | Vérification de la fonctionnalité du capteur de pression Calibration selon l'âge du patient type Vérification de la pompe
| Moniteur Goldway | CTG7 | C-MD-MES-001 | Non | Vérification de la PNI Vérification de la SPO2 Vérification de la ECG
Nurserie | Stérilisateur de lait | MAPA | C-MD-DIV-071 & 072 | Non | Nettoyage Désinfectation Vérification de la fonctionnalité
| Pousse seringue | 06E008-17 | C-MD-DIV-069 | Non | Vérification de la fonctionnalité
| Pèse Bébé | EBSA-202 | C-MD-MES-008 | Oui | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
| Nébuliseur | PCB20919 | C-MD-DIV-078 | Non | Nettoyage Désinfectation Vérification de la fonctionnalité
Gynécologie | Table de consultation |  | C-MD-DIV-027 | Non
| Pèse personne | J1004124407 | C-MD-MES-013 | Oui (6 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
| Tensiomètre | 15578 01912 | C-MD-MES-011 | Oui (6 mois) | Vérification de la fonctionnalité du capteur de pression Calibration selon l'âge du patient type Vérification de la pompe
| Echographe |  | C-MD-MES-005 | Non | Vérification des sondes Vérification des paramètres de mesure
Généraliste | Table de consultation |  | C-MD-DIV-038 | Non | Vérification mécanique
| Pousse seringue | 06E008-17 | C-MD-DIV-070 | Non | Vérification de la fonctionnalité
| Pèse personne | camry | C-MD-MES-012 | Oui (6 mois)
| Poupinel |  | C-MD-DIV-053 | Non | Nettoyage Désinfectation Vérification de la fonctionnalité
Salle de garde | Pèse-bébé mécanique |  | C-MD-MES-009 | Oui | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
PLATEAU
Emplacement | Désignation | Numéro de série | Référence | A calibrer ? (Fréquence) | Actions de maintenance à réaliser
Salle de Consultation N°1 1er Etage | Table de Consultation |  | P-MD-DIV-000 | Non | Vérification mécanique
| Echographe |  | P-MD-MES-001 | Non | Vérification des sondes Vérification des paramètres de mesure
| Pèse Personne |  | P-MD-MES-002 | Oui (3 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
Salle de Consultation N°1 RDC | Table de Consultation |  | P-MD-DIV-007 | Non | Vérification mécanique
Salle de Consultation N°2 1er Etage | Table de Consultation |  | P-MD-DIV-004 | Non | Vérification mécanique
Salle de Consultation N°2 RDC | Table de Consultation |  | P-MD-DIV-008 | Non | Vérification mécanique
Salle de Soins RDC | Table de Consultation |  | P-MD-DIV-012 | Non | Vérification mécanique
| Nébuliseur |  | P-MD-DIV-005 | Non | Nettoyage Désinfectation Vérification de la fonctionnalité
Salle des Constantes RDC | Pèse Bébé |  | P-MD-MES-003 | Oui (6 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
| Pèse Personne |  | P-MD-MES-004 | Oui (6 mois) | Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique